Nom : MECHEROUH

Prénom : KAWTHER

GFA

Groupe : 02

Activité 03

- Introduction :

L’œsophage est un organe tubulaire musculo-membraneux, revêtu d’un épithélium malpighien, sa hauteur est d’environ 25 cm.

Il comporte :

. SS : constitué de fibres musculaires striées

. Corps : deux couches musculaires circulaires interne et longitudinale externe

Fibres musculaires striées dans le tiers proximal et fibres musculaires lisses.  Sa structure musculaire, son innervation extrinsèque (pneumogastrique) et intrinsèque (Plexus nerveux autonome) permettent la propulsion des aliments du pharynx vers l’estomac.

Il constitue l’élément principal de la barrière anti reflux, s’opposant au reflux gastrique

A l’état de repos, il est fermé à ses deux extrémités grâce à la contraction tonique de ses sphincters (protection des voies aériennes supérieurs et du bas œsophage d’un reflux) Au moment de la déglutition, une onde péristaltique parcours l’œsophage de haut en bas à la vitesse de 3 à 4 cm/s.  Le control de la motricité œsophagienne fait intervenir de façon cordonnée les muscles striés et les muscles lisses.

En cas de troubles œsophagiques comme L’achalasie par absence de péristaltisme œsophagien (absence de relaxation ou bien relaxation incomplète).

## Objectif :

Ce travail pratique a pour objectif d’interpréter les enregistrements manométriques œsophagiens obtenus par la manométrie haute résolution (MHR) afin d’évaluer la motricité œsophagienne normale et pathologique. Il permet à l’étudiant de comprendre le fonctionnement des sphincters œsophagiens, d’analyser un tracé normal et un tracé pathologique (achalasie de type I) de calculer la pression résiduelle intégrée (PRI) et de relier les anomalies manométriques aux symptômes cliniques comme la dysphagie.

- Méthodologie et discussion :

Figure 01. MHR d’un sujet normal :

1.Identification des zones fonctionnelles sur le tracé MHR :

Sur le tracé de manométrie haute résolution  on distingue trois zones principales :
• Le sphincter supérieur de l’œsophage (UES) : bande de haute pression située en haut du tracé.
• Le corps œsophagien : zone intermédiaire où l’on observe des ondes péristaltiques descendantes

• Le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) : bande de haute pression horizontale à la partie inférieure du tracé, qui se relâche normalement lors de la déglutition.

## 2.Comparaison entre un enregistrement normal et une achalasie de type I :

• Sujet normal : présence d’un péristaltisme organisé dans le corps œsophagien et d’une relaxation complète du SIO pendant la déglutition. La pression résiduelle intégrée (PRI) se situe dans les valeurs normales (≤ 15 mmHg selon l’appareil).
• Achalasie de type I : absence totale de péristaltisme, relaxation incomplète du SIO (PRI élevée) et absence de pressurisation œsophagienne. Ce profil traduit une absence de conduction motrice efficace dans le corps œsophagien.

## 3. Rôle du SIO et conséquences d’une relaxation incomplète :

Le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) joue un rôle essentiel en empêchant le reflux gastro-œsophagien tout en se relâchant brièvement pour permettre le passage du bol alimentaire. Lorsqu’il ne se relâche pas complètement il provoque une obstruction fonctionnelle au passage du bol responsable de dysphagie de régurgitations et à long terme d’une dilatation de l’œsophage.

4. Fenêtre d’analyse de la PRI:

La PRI se mesure au niveau de SIO pendant la relaxation sur une fenêtre de 4 secondes où la pression devrait être la plus basse.

La couleur du SIO devient bleue/verte :donc <15mmhg sujet normal

Figure02. Mesure de la pression Moyenne à diférents niveau de segment œsophagien :

1.Calcule de PRI:

On observe le segment du SIO (21–25 cm), Après la déglutition (=4 s), la pression diminue  puis remonte.

On trace une fenêtre de 4 s autour du minimum (= 4–8 s).

On calcule la moyenne des pressions dans cette fenêtre.Pression minimale =5 mmHg pendant la relaxation.

le SIO se relâche correctement pendant la déglutition

## 2 Analyse des pressions dans l’œsophage proximal et distal :

proximal (6–10 cm) : pression moyenne = 25 mmHg  la contraction initiée juste après le SSO.

distal (16_20 cm) : pression moyenne =10 mmHg. représente la fin de la propagation péristaltique avant d’atteindre le SIO.

On observe une diminution  de la pression du haut vers le bas, traduisant la propagation normale de l’onde péristaltique qui pousse le bol alimentaire

3 Motricité œsophagienne:

Les contractions sont régulières, progressives et coordonnées La pression du SIO chute bien pendant la déglutition (PRI normale).

zones de pression anormalement élevées  absentes.

il n’y a pas d’anomalie de motricité. Le profil est  un sujet normal

Motricité péristaltique efficace.

SIO fonctionnel avec relaxation complète.

Absence d’achalasie

## Conclusion :

L’étude manométrique haute résolution permet une évaluation précise de la motricité œsophagienne. Elle met en évidence, dans le cas de l’achalasie de type I, une absence de péristaltisme et une relaxation incomplète du SIO. Ces anomalies expliquent les troubles de déglutition observés cliniquement.